## 数据存储器
数据存储器
ADDR(HEX) | OFFSET | REGISTER NAME | 定义 | R/W | BIT15 | BIT14 | BIT13 | BIT12 | BIT11 | BIT10 | BIT9 | BIT8 | BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 | 说明
0x00 | 0 | ZL | 租赁控制 | R/W | ZL[15:0] | [15 empty] | 0不可用 1可用
0x01 | 1 | VERSION | 版本号 | R | VERSION[15:0]
0x02 | 2 | HAND_TYPE | 手柄型号 | R | HAND_TYPE | [15 empty] | 0：无屏 1 有屏
0x03 | 3 | DEV_MODLE | 主机型号 | R | DEV_MODLE
0x04 | 4 | SN1 | 设备编号1 | R/W | ID2[15:8] | [7 empty] | ID1[7:0]
0x05 | 5 | SN2 | 设备编号2 | R/W | ID4[15:8] | [7 empty] | ID3[7:0]
0x06 | 6 | SN3 | 设备编号3 | R/W | ID6[15:8] | [7 empty] | ID5[7:0]
0x07 | 7 | SN4 | 设备编号4 | R/W | ID8[15:8] | [7 empty] | ID7[7:0]
0x08 | 8 | SN5 | 设备编号5 | R/W | ID10[15:8] | [7 empty] | ID9[7:0]
0x09 | 9 | SN6 | 设备编号6 | R/W | ID12[15:8] | [7 empty] | ID11[7:0]
0x0A | 10 | SN7 | 设备编号7 | R/W | ID14[15:8] | [7 empty] | ID13[7:0]
0x0B | 11 | SN8 | 设备编号8 | R/W | ID16[15:8] | [7 empty] | ID15[7:0]
0x0C | 12 | WRITE_P | 写保护 | R/W | [15 empty] | W_P | 0 不可写设备ID 1可写入
0x0D | 13 | LASER_PLS | 激光脉冲 | R/W | WIDE[15:8] | [7 empty] | FREQ[7:0] | [7 empty] | WIDE为脉宽单位为ms,uint8类型， FREQ 为频率 WIDE*FREQ不能超过1s
0x0E | 14 | ENERGY | 能量 | R/W | [8 empty] | ENERGY[7:0] | [7 empty] | 能量范围为 1-100
0x0F | 15 | HAND_TEC_1 | 手柄制冷片温度 | R | INT_TEMP[15:0] | [15 empty] | 温度精确到 0.1，上传为int16类型，/10为实际温度
0x10 | 16 | HAND_TEC_2 | 手柄制冷片挡位 | R/W | TARGET_TEMP[15:8] | [7 empty] | RANK[7:0] | [7 empty] | TARGET_TEMP为目标温度，有手柄温度传感器的有效，RANK[7:0]为制冷挡位 0-100
0x11 | 17 | CNT | 激光计数 | R | CNT[15:0] | [15 empty] | 本次激光计数值
0x12 | 18 | WATER_1 | 流量/水位 | R | FLOW[15:8] | [7 empty] | WATER_LEVEL | [7 empty] | 水位1 正常，0 报警
0x13 | 19 | WATER_2 | 水温 | R | INT_TEMP[15:0] | [15 empty] | 温度精确到 0.1，上传为int16类型，/10为实际温度
0x14 | 20 | WATER_3 | 水温上下限 | R | WATER_MAX_TEMP[15:8] | [7 empty] | HAND_MIN_TEMP[7:0] | [7 empty] | 无需*10，uint8类型
0x15 | 21 | STA | 状态 | R | [7 empty] | wide- | wide+ | ENERGY- | ENERGY+ | Freq- | Freq+ | FootKey | H_Connect | HandKey | HandKey手柄按键 1按下 0 抬起 H_Connec：手柄连接状态 1连接 FootKey 脚踏 1 踩下
0x16 | 22 | READY | 准备 | R/W | [7 empty] | clearCNT | READY | [7 empty] | 0 standby 1 ready
0x17 | 23 | LASER_TYPE | 激光头型号 | R
0x18 | 24 | TARGET_TEMP | 温度目标值 | R/W | WATER_TARGET_TEMP[15:8]
0x19 | 25 | DIS_LIMIT | 解除限制 | R/W | [14 empty] | W_LEVEL | W_TEMP | 置1解除限制
0x1A | 26 | HAND_INFO_3 | 本次运行时长 |  | This_time[15:0]
0x1B | 27 | HAND_INFO_1 | 手柄总运行时长H | R | Total_time1[15:0]
0x1C | 28 | HAND_INFO_2 | 手柄总运行时长L | R | Total_time2[15:0]
0x1D | 29 |  | 手柄总时长H
0x1E | 30 |  | 手柄总时长L
0x1F | 31 | HAND_INFO_4 | 手柄总运行次数H | R | CNT1[15:0]
0x20 | 32 | HAND_INFO_5 | 手柄总运行次数L | R | CNT2[15:0]
0x21 | 33 |  | 手柄总次数H | R
0x22 | 34 |  | 手柄总次数L | R
0x23 | 35 | HAND_VERSION | 手柄程序版本号 | R | HAND_VERSION
0x24 | 36 |  | 手柄显示能量 | R/W
0x25 | 37 |  |  | R/W
0x26 | 38 |  | 手柄显示次数1 | R/W
0x27 | 39 |  | 手柄显示次数2 | R/W | [16 empty] | ·
0x28 | 40 |  |  | R
0x29 | 41 |  |  | R
0x2A | 42 |  | 保留
0x2B | 43 |  | 保留
0x2C | 44 |  | 保留
0x2D | 45 |  | 保留
0x2E | 46
0x2F | 47
0x30 | 48 |  | debug | [13 empty] | touch | 00异或 | updata | xor | bit1 写1不异或，bit2 写1停止上传 bit3 写1 00异或码 写1 停止touch上传
0x31 | 49 |  | 保留
0x32 | 50 |  | 保留

## 配置存储器
配置存储器
ADDR(HEX) |  | 定义 | R/W | BIT15 | BIT14 | BIT13 | BIT12 | BIT11 | BIT10 | BIT9 | BIT8 | BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0
0x37 | 0 | 激光电源型号 | R/W | LASER_POWER[15:0] | [15 empty] | 0：FS_LD1500WNA_3_05 1:BY_808_16_800
0x38 | 1 | 手柄型号 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0：1200W 1:600W
0x39 | 2 | 激光源 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:钯条 1:755
0x3A | 3 | 手柄屏 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:迪文320*161
0x44 | 4 | 手柄磁吸 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:不可用 1 可用
0x45 | 5 | 可更换激光头 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:不可用 1 可用
0x46 | 6 | 手柄温度传感器 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:不可用 1 可用
0x47 | 7 | 手柄TEC | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:不可用 1 可用
0x48 | 8 | 钯条/755数量 | R/W | [15:0] | [15 empty] | uint16类型 数值
0x49 | 9 | 水位传感器数量 | R/W | [15:0] | [15 empty] | uint16类型 数值
0x4A | 10 | 流量传感器类型 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:不可用 1 可用
0x4B | 11 | 水泵类型 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:12V 3A 1:24V 3A
0x4C | 12 | 屏分辨率 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:1366*768
0x4D | 13 | 屏方向 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:横屏 1 竖屏
0x4E | 14 | 主板型号 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:不可用 1 可用
0x4F | 15 | 手柄有无芯片 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:不可用 1 可用
0x50 | 16 | 散热器控制 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:开关 1 PWM
0x51 | 17 | 散热器类型 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:风冷 1 水冷 2水冷+ 400WTEC 3水冷+800WTEC
0x52 | 18 | 脚踏开关 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:不可用 1 可用
0x53 | 19 | 水箱尺寸 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:00
0x54 | 20 | 过滤器 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:不可用 1 可用
0x55 | 21 | LED彩灯 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:不可用 1 可用
0x56 | 22 | 串口BUD | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:115200 1: 38400 2: 19200 3:9600
0x57 | 23 | 加密方式 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:XOR 1
0x58 | 24 | 校验方式 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0： CRC16 1 无校验 2 ADD16
0x59 | 25 | 手柄温度传感器类型 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:NTC 1 18B20
0x5A | 26 | 水温传感器 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:不可用 1 可用
0x5B | 27 | 水温传感器类型 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:NTC 1 18B20
0x5C | 28 | 保留 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:不可用 1 可用
0x5D | 29 | 保留 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:不可用 1 可用
0x5E | 30 | 保留 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:不可用 1 可用
0x5F | 31 | 保留 | R/W | [15:0] | [15 empty] | 0:不可用 1 可用
0x60 | 32 | 验证 | R/W | [15:0] | [15 empty] | "*#" （用来判断配置存储器有没有被写过）